# ChromPeak 算法实现与技术溯源说明

基于当前 v0.5.2 正式输出排版

适用版本：chrompeak-detector 0.5.2

对应生产入口：src/chrompeak/detector.py::main()

编制日期：2026-07-19

文档目的：说明当前正式检测算法用了什么技术、借鉴了哪些公开算法、项目做了哪些工程改造，以及每项实现位于哪一段代码。

## 1. 结论先行

当前正式算法不是一个从 GitHub 直接下载后原样运行的单体算法，也不是神经网络模型。它是一条可审计的“一维信号处理 + 参考模板 + 规则分类 + 综合评分”流水线：

ZIP/CSV 原始数据
  → 格式校验、时间轴校验、SHA-256 去重
  → 单点脉冲仅作暂时修复并保留脉冲证据
  → arPLS 主基线 + 双极性稳健基线 + rolling-ball 局部背景
  → Savitzky–Golay 短窗平滑
  → 局部一阶差分 MAD + 平滑残差 MAD + 结构化背景噪声
  → 正峰分支和负峰分支分别动态检峰
  → 峰宽、FWHM、突出度、SNR、对称性、斜率、面积等特征
  → 从五条标准谱学习 T1～T6 保留时间/宽度/对称性模板
  → 峰存在置信度、模板匹配分、峰体分、电干扰分
  → 正峰、负峰、平缓宽峰、鼓包上小峰、电尖峰、背景残差等分类
  → confirmed / review / artifact 分级及 CSV、图片、人工真值模板

其中：

直接采用的开源算法/实现：pybaselines 的 arPLS、rolling-ball；SciPy 的 Savitzky–Golay、find_peaks、peak_widths、中值滤波和层次聚类。

基于通用思想自行实现的部分：双极性基线、局部一阶差分 MAD 噪声、多背景模型不确定度、鼓包四指标、正负峰双分支、峰体/电干扰联合评分、综合置信度及类型路由。

仅用于早期比较、未进入正式主链的算法：hplc-py 的 SNIP/偏斜峰混合拟合、SciPy CWT 检峰、pybaselines SNIP。

当前仍未完成的能力：重叠峰解卷积与面积分配、正负重叠定量、用充分人工真值校准置信度为统计概率、跨机型自动迁移。

## 2. 如何理解“借鉴算法”

本项目把技术来源分成三层，三者不能混为一谈。

| 层级 | 含义 | 当前项目实例 |
| --- | --- | --- |
| 直接调用开源库 | 运行时通过公开 Python API 使用该库实现，没有把库源码复制进项目 | Baseline.arpls、Baseline.rolling_ball、scipy.signal.find_peaks、peak_widths、savgol_filter、median_filter、fclusterdata |
| 借鉴公开技术思想后自研 | 使用公开的统计或信号处理原理，阈值、分支、组合逻辑和输出字段由本项目实现 | MAD 噪声、正负双分支、动态门槛、峰形评分、双侧谷深、鼓包诊断、去尖反事实比较 |
| 仅试验比较 | 曾在 experiments/ 中跑过，用于判断可行性，但不参与 outputs/reliable_detector_results 的正式结果 | hplc-py、CWT、SNIP、多算法一致性比较 |

因此，“借鉴 hplc-py”不等于正式算法调用 hplc-py；当前生产主链没有使用 hplc-py 拟合结果，也没有让多个开源算法投票决定最终峰。

## 3. 工程结构与代码边界

| 路径 | 职责 | 是否参与正式检测 |
| --- | --- | --- |
| src/chrompeak/core.py | 曲线数据结构、ZIP/CSV 读取、稳健双极性基线、局部差分噪声 | 是 |
| src/chrompeak/detector.py | 预处理、候选检测、特征、模板、评分、分类、作图、CSV 输出 | 是 |
| configs/detector_config.json | 可配置的确认阈值、噪声/负峰/鼓包/电干扰阈值 | 是 |
| configs/component_map.json | T1～T6 到实际组分名称的人工映射 | 可选；不影响峰是否存在 |
| tests/test_detector.py | 20 项实测与合成回归测试 | 验证生产主链 |
| experiments/run_open_algorithms.py | 第一轮 pybaselines + SciPy + hplc-py 试跑 | 否 |
| experiments/compare_peak_algorithms.py | 自适应链、CWT、hplc-py 的并行比较 | 否 |
| scripts/generate_deliverables.py | 根据正式 CSV/图片生成 Word 和 PPT | 否；只生成文档 |

正式运行命令最终进入 src/chrompeak/detector.py 第 2512～2839 行的 main()。生产代码不导入 experiments/。

## 4. 开源算法与公开技术来源

### 4.1 正式主链实际采用

| 技术 | 原始/官方来源 | 项目中的作用 | 项目改造 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| arPLS | Baek 等，2015，DOI 10.1039/C4AN01061B；pybaselines Baseline.arpls | 估计普通正峰场景中的慢变主基线 | 固定 lam=1e7、max_iter=50；先修复孤立单点；再与双极性基线取上包络 | detector.py L562～L581 |
| rolling-ball | pybaselines 形态学基线 | 独立局部背景，用于鼓包上的峰、背景模型差异和不确定度 | 不作为正峰最终主基线；窗口按物理时间换算为采样点 | detector.py L570～L581 |
| Savitzky–Golay | Savitzky & Golay，1964，DOI 10.1021/ac60214a047；SciPy savgol_filter | 保持峰形的短窗平滑、诊断基线平滑 | 所有窗口先由分钟换算成奇数采样点；检测信号约 0.015 min，诊断基线约 0.20 min | core.py L68～L76；detector.py L310～L312、L584～L590 |
| 中值滤波 | SciPy median_filter | 三点脉冲候选、慢基线、局部中位数/MAD | 单点脉冲只在检测副本中替换；原始数据及脉冲掩码均保留 | core.py L68～L92；detector.py L269～L276、L549～L556 |
| 局部峰检测 | SciPy find_peaks | 找局部极大值并按高度、突出度、宽度、距离筛选 | 正、负分支分别检测；高度和突出度使用逐采样点动态数组 | detector.py L656～L703 |
| 峰宽计算 | SciPy peak_widths | 计算近基线宽度、FWHM、顶部宽度和插值边界 | 同时计算 rel_height=0.95/0.50/0.10，并换算为分钟 | detector.py L701～L720 |
| 完全连接层次聚类 | SciPy fclusterdata(method="complete") | 把五条标准谱中相近保留时间峰聚成模板槽 | 只对稳定正峰建模；0.120 min 聚类阈值；至少四条参考支持 | detector.py L983～L1039 |

### 4.2 仅在试验阶段使用

| 算法/项目 | 试验目的 | 试验代码 | 为什么没有进入正式主链 |
| --- | --- | --- | --- |
| hplc-py | SNIP 基线、自动检峰、偏斜正态混合拟合与面积 | experiments/run_open_algorithms.py L452 起；compare_peak_algorithms.py L238 起 | 对普通正峰有价值，但默认链在负峰和强干扰样本上误拟合较多；GPL 组件也不宜无意识混入当前生产包 |
| SciPy CWT | 多尺度小波寻找宽度不同的局部峰 | experiments/compare_peak_algorithms.py L132～L236 | 高召回但在噪声/鼓包上候选过多；缺少真值时不能用算法一致性代替正确性 |
| pybaselines SNIP | 与 arPLS、rolling-ball 比较基线 | experiments/run_open_algorithms.py L209 起及比较脚本 | 对部分宽背景会吸收真实宽峰；当前保留为研究参考 |
| Hampel/局部中值异常思想 | 观察孤立毛刺 | 早期试跑 estimate_spikes()；生产代码改为三点中值残差 + 后续联合形态 | 真实窄峰也可能是中值异常，因此不能把 Hampel 命中直接当电干扰或直接删除 |

早期调研结论及候选仓库见 docs/开源算法检索与试跑报告_v1.md。该报告是选型记录，不是当前生产算法说明。

## 5. 原始数据读取、校验和去重

### 5.1 输入约束

read_curves() 逐个读取 ZIP 中的 CSV，并要求：

列名严格为 x,Curvel；

时间和值均为有限数；

至少五个采样点；

时间轴严格递增；

原始 CSV 字节计算 SHA-256。

代码：src/chrompeak/core.py L42～L65。

### 5.2 去重

算法按 SHA-256 只保留一条独立曲线参与检测，同时在 manifest.json 记录重复组。这样同一数据换文件名不会重复计数或重复参与模板学习。

代码：src/chrompeak/detector.py L247～L255；主流程调用在 L2546～L2549。

## 6. 噪声与基线预处理

这一阶段是当前算法可靠性的核心。目标不是把曲线“修得好看”，而是构造多个用途不同且可交叉检查的信号分支。

### 6.1 稳健量程

每条曲线先计算：

R = Q99.9%(y) - Q0.1%(y)

R 用于把峰突出度、谷深和基线变化归一化。它比 max(y)-min(y) 更不容易被单个极端采样点支配。

代码：detector.py L544～L548；鼓包诊断中复算于 L304～L306。

### 6.2 孤立单点脉冲：只作暂时修复，不直接判死刑

生产代码先用长度为 3 的中值滤波得到 median3，计算：

r3[i] = y[i] - median3[i]
threshold = max(8 × robust_sigma(r3), 0.004 × R)
impulse_mask[i] = |r3[i]| > threshold

只有命中的单点在 impulse_clean 检测副本中替换为中值。原始 curve.y 从不改写，impulse_mask 也继续进入后面的电干扰形态判断。

这样设计是因为：中值异常只能说明“峰顶局部很尖”，不能说明整段峰体不存在。A7 和合成 T1 用例证明，真实色谱峰上可以叠加一个单点电尖点。

代码：

全局 MAD：detector.py L263～L266；

单点暂时修复：detector.py L549～L556；

后续二次拟合峰顶超额：detector.py L477～L541；

去尖前后峰体保留率：detector.py L758～L802。

### 6.3 三种基线/背景模型

#### 6.3.1 arPLS 主基线

arPLS 属于迭代重加权惩罚最小二乘。其基本形式可写为：

min_z  Σ w_i (y_i - z_i)^2 + λ ||D²z||²

第一项让基线接近观测，第二项惩罚基线的二阶差分以保证平滑；权重在迭代中根据负残差分布更新，使正向峰对基线的拉动减弱。

本项目调用：

arpls_baseline, _ = fitter.arpls(impulse_clean, lam=1e7, max_iter=50)

代码：detector.py L562～L570。

#### 6.3.2 双极性稳健基线

symmetric_baseline() 先做约 1.0 min 中值滤波，再做约 0.35 min 二阶 Savitzky–Golay 平滑。该分支对正负方向使用同一处理，不优先把负峰当基线。

它有两个作用：

作为负峰检测的基线；

防止强负峰把 arPLS 下拉很长时间。

代码：core.py L68～L76；调用在 detector.py L558～L560。

#### 6.3.3 rolling-ball 局部背景

pybaselines 的 rolling-ball 实质是形态学开运算后平滑，形成类似“球从曲线下方滚过”的局部背景。本项目设置：

half_window ≈ 0.50 min
smooth_half_window ≈ 0.025 min

它不直接替代正峰主基线，而作为独立的局部背景证据：

判断峰是否位于鼓包/漂移背景上；

计算主基线与局部背景的差异；

计算基线模型不确定度。

代码：detector.py L570～L581。

#### 6.3.4 为什么主正峰基线取上包络

positive_main_baseline = max(arPLS_baseline, signed_baseline)

强负峰会把下包络型基线向下拖，导致负峰后形成大段假正信号。取二者逐点较大值可以保护正峰分支，而负峰仍从独立 signed_baseline 分支检测。

代码：detector.py L575～L590。

### 6.4 Savitzky–Golay 平滑

正峰、rolling-ball 背景分支和双极性分支均使用约 0.015 min 的三阶 Savitzky–Golay 平滑。窗口由实际采样间隔换算并强制为合法奇数，因此不同采样率下尽量保持相同物理时间尺度。

与简单移动平均相比，Savitzky–Golay 在局部用低阶多项式最小二乘拟合，通常更有利于保留峰顶和斜率形状。它只用于检测分支；第一层原始图仍直接画 CSV 采样点。

代码：detector.py L582～L590；窗口工具 core.py L34～L39。

### 6.5 动态随机噪声：两种估计取较大值

#### 6.5.1 平滑残差 MAD

对 raw - smooth 在约 0.40 min 局部窗口中计算：

sigma_residual[i] = 1.4826 × median(|r - local_median(r)|)

并用全局稳健尺度的一半及 R × 10^-6 作为下限，防止平滑参考谱出现不现实的近零噪声。

代码：detector.py L263～L276。

#### 6.5.2 局部一阶差分 MAD

local_noise_sigma() 对一阶差分 d[i]=s[i]-s[i-1] 在约 0.60 min 窗口内计算 MAD：

sigma_diff[i] = MAD(d) / (0.67448975 × sqrt(2))

0.67448975 把正态分布的 MAD 换算为标准差；一阶差分的方差是独立同方差噪声的两倍，所以再除以 sqrt(2)。

代码：core.py L79～L92。

#### 6.5.3 最终随机噪声

每个检测分支逐点取：

random_noise[i] = max(sigma_residual[i], sigma_diff[i])

这样既能响应高频噪声，又不会在过于平滑的曲线上把 SNR 无限放大。

代码：detector.py L592～L606。

### 6.6 结构化噪声和基线不确定度

鼓包扣除后的平滑波纹不一定表现为高频随机噪声。如果只用短尺度 MAD，这些波纹会得到虚高 SNR。项目为正峰分支另外计算：

structured_noise：正峰校正信号减去约 0.20 min 中值趋势后的局部稳健波动；

baseline_model_disagreement：主基线与 rolling-ball 的逐点绝对差；

baseline_model_uncertainty：两条背景模型之差的局部 MAD。

对相对突出度低于 0.005R 的弱正候选：

effective_noise = max(random_noise,
                      structured_noise,
                      baseline_model_uncertainty)
SNR = prominence / effective_noise

较强候选仍使用 random_noise，避免真实大峰把自身缓慢形状误算为噪声。

代码：

结构化噪声：detector.py L437～L443；

三类噪声和模型差：detector.py L607～L613；

首次有效噪声：detector.py L866～L885；

结合候选密度重新计算：detector.py L1353～L1383。

### 6.7 文件级高噪声工况

global_noise = median(noise_positive) / R
high_noise = global_noise > max(10 × reference_noise, 5e-5)

高噪声标志不会整条曲线一票否决。它只提高弱候选的相对突出度要求、提高负峰双侧谷深要求，并对仍很弱的候选乘 0.75。因此 B10 的明显真实峰仍能被确认。

代码：detector.py L621～L624、L1297～L1300、L1348～L1350、L1502～L1516、L1681～L1696。

## 7. 鼓包、漂移与平缓背景预处理

### 7.1 诊断基线

鼓包诊断不直接使用某一条基线，而是逐点取：

diagnostic_baseline = median(main_baseline,
                             rolling_baseline,
                             signed_baseline)

再用约 0.20 min 二阶 Savitzky–Golay 平滑。这样单一模型的偏差不容易直接决定工况。

代码：detector.py L290～L313。

### 7.2 四个文件级指标

| 指标 | 定义 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| endpoint_drift_ratio | (末端窗口中位数 - 首端窗口中位数) / R | 单向线性漂移 |
| baseline_excursion_ratio | (max(diagnostic)-min(diagnostic))/R | 首尾接近但中间先升后降的鼓包 |
| baseline_curvature | 诊断基线相对首末连线残差的 Q99-Q1，再除以 R | 非线性背景变化；避免直接二阶导数的采样率敏感性 |
| bump_duration | 最长可靠正向宽背景区间持续时间 | 鼓包持续尺度 |

端点水平使用全时长 2% 的窗口中位数，并限制窗口在 0.10～0.25 min。A3 即使首尾差小，仍会因全程起伏和弯曲被识别。

代码：detector.py L314～L328。

### 7.3 局部宽背景区间

在诊断基线上寻找正向宽背景，门槛为：

prominence >= 0.005 × R
FWHM >= 0.50 min
candidate distance >= 0.30 min
boundary rel_height = 0.90

低于 0.03R 的弱宽背景还要检查原始信号相对诊断基线的窄峰泄漏；若峰顶超额大于 0.03R，或区间内超过该值的点多于 10%，则不把它当背景。相邻间隔不超过 0.20 min 的区间合并。

这套规则用于 A1、A2、A3、A8、A10、A12、A14 等鼓包场景；淡黄色区域来自 bump_mask，表示宽背景候选，不表示整段都是化学峰或都是伪峰。

代码：detector.py L330～L434。

### 7.4 非平稳背景和结构化残差门控

文件满足任一条件即视为非平稳背景：

baseline_excursion_ratio >= 0.08
or baseline_curvature >= 0.04
or abs(endpoint_drift_ratio) >= 0.05

局部候选只有同时满足以下条件，才被标成 structured_background_residual：

文件为非平稳背景
relative_prominence < 0.005
width < 0.80 min
±0.50 min 内弱候选数 >= 2
bilateral_depth_relative < 0.0015

它不会被删除，而是：宽度得分贡献减半、峰存在置信度上限设为 0.74，因此保留为 review，供人工验证。明显电干扰分类优先于背景残差；真实鼓包上峰也不会因为位于黄色区间就被统一拒绝。

代码：detector.py L1386～L1415、L1498～L1501、L1594～L1622。

## 8. 正峰与负峰候选识别

### 8.1 两条独立检测分支

positive_work = smooth(impulse_clean - positive_main_baseline)
negative_work = -(smooth(raw - signed_baseline))

正峰在正向校正信号上找极大值；负峰把有符号校正信号取负后再找极大值。负峰不是把正峰结果简单改符号，也不使用会被强负峰拖动的正峰主基线。

代码：detector.py L656～L684。

### 8.2 动态候选门槛

对每个时间点构造动态门槛：

height[i]     >= max(2 × local_noise[i], 0.0005 × R)
prominence[i] >= max(3 × local_noise[i], 0.0005 × R)
width         >= 3 samples
distance      >= 0.008 min
prominence search window <= 2.0 min

SciPy 的 find_peaks 支持与信号等长的高度和突出度数组，因此噪声升高区的门槛会随时间提高，而不是整条曲线使用一个绝对阈值。

代码：detector.py L685～L700。

### 8.3 峰宽、FWHM 和自动起止

同一候选计算三种宽度：

| 字段 | SciPy 参数 | 本项目含义 |
| --- | --- | --- |
| width_min | rel_height=0.95 | 从峰顶沿突出度下降 95% 的近基线宽度；图上的自动起止来自这里 |
| fwhm_min | rel_height=0.50 | 相对突出度的半高宽 FWHM |
| top_width_ratio | rel_height=0.10 宽度 / FWHM | 峰顶尖锐或平顶程度 |

注意：这里的 FWHM 是相对 SciPy 峰突出度基准计算，不一定等于“原始纵轴最大值的一半”。边界使用插值交点，再换算为分钟。

代码：detector.py L701～L720；确认峰边界规格在 L1927～L1960 生成，并在 L2191、L2243～L2272 绘制。

## 9. 每个候选计算的主要特征

| 特征组 | 主要字段 | 作用 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间和宽度 | apex_time_min、start/end_time_min、width_min、fwhm_min | 峰位置、边界、窄峰/宽峰判断 | L701～L723、L910～L923 |
| 强度 | height、prominence、relative_prominence | 区分局部明显事件和小起伏 | L713～L720、L866～L867 |
| 噪声 | random_noise、structured_noise、effective_noise、snr | 动态门槛和置信度 | L866～L885、L936～L946 |
| 峰形 | symmetry、top_width_ratio、area_shape_factor | 普通峰、尖峰、平顶干扰、宽峰 | L708～L721、L804～L822 |
| 升降段 | rise/fall_time、rise/fall_continuity、normalized_max_slope、slope_asymmetry | 检查连续峰体、斜率跳变和升降平衡 | L823～L859 |
| 峰顶能量 | apex_core_area_fraction、top3_energy_fraction | 识别能量是否集中于极少数点 | L804～L821 |
| 局部背景 | baseline_change_ratio、apex_in_bump、bump_overlap_fraction | 峰是否位于鼓包/变化背景 | L860～L889 |
| 双侧原始证据 | bilateral_depth_relative | 正峰需两侧隆起、负峰需两侧下凹；负峰尤其用于排除基线旁瓣 | L890～L909 |
| 尖点反事实 | apex_quadratic_excess_ratio、三个 despiked__retention | 去掉尖点后峰高、突出度、面积是否仍保留 | L723～L802 |
| 面积 | area | 自动边界内校正信号的梯形积分 | L713～L715 |

当前 area 和 start/end_time_min 是自动候选边界下的工程对比值，不是经过人工边界、标准物质和响应因子标定后的最终定量结果。

## 10. 标准谱模板 T1～T6

### 10.1 模板训练样本

只有目录名以 1- 开头的五条参考谱参与学习。正候选必须满足：

SNR >= 8
relative_prominence >= 0.003
0.025 min <= width_min <= 0.80 min

代码：detector.py L983～L995。

### 10.2 聚类和稳健参数

候选只按峰顶时间进行完全连接层次聚类，聚类距离阈值 0.120 min。每簇至少由 max(4, 参考谱数量-1) 条参考谱支持。每个模板记录保留时间中位数、允许时间误差、宽度中位数/上下限、对称性中位数/下限。

模板按保留时间从早到晚命名为 T1、T2……。T1～T6 是当前这组标准数据中的相对模板槽，不是跨机型天然相同的化学名称。不同机型若保留时间、柱型、流量或检测器不同，应分别训练模板或建立对齐模型。

代码：detector.py L999～L1039；模板匹配 L1042～L1103。

### 10.3 峰存在与组分匹配分开

peak_confidence：证据是否支持“这里存在一个色谱峰”。

template_confidence：候选是否像某个 T 槽，权重为保留时间 50%、宽度 30%、对称性 15%、非平顶 5%。

一个峰可以存在置信度很高但没有模板槽；也可以恰好落入模板时间窗，却因电尖峰形态而被判为干扰。模板保留时间不能单独救回强电干扰。

代码：detector.py L1093～L1103、L1475～L1593。

## 11. 峰存在置信度

### 11.1 得分归一化

SNR 和相对突出度使用对数区间映射至 0～1：

SNR:                  3 → 0，30 → 1
relative_prominence:  0.0008 → 0，0.03 → 1

宽度分使用候选宽度与所有模板宽度中位数的最优对数比例；对称性和非平顶分使用线性裁剪。实现函数为 clip01()、log_evidence()、log_ratio_score()、best_width_score()。

代码：detector.py L1066～L1092、L1259～L1277。

### 11.2 正峰基础权重

peak_confidence_positive =
    0.25 × SNR_score
  + 0.25 × prominence_score
  + 0.20 × width_score
  + 0.15 × symmetry_score
  + 0.15 × nonflat_score

代码：detector.py L1279～L1286。

### 11.3 负峰基础权重

peak_confidence_negative =
    0.18 × SNR_score
  + 0.15 × prominence_score
  + 0.12 × width_score
  + 0.10 × symmetry_score
  + 0.20 × signed_depth_score
  + 0.25 × bilateral_raw_valley_score

代码：detector.py L1287～L1295。

### 11.4 正负峰为什么使用不同证据和权重

正负峰使用同一个确认阈值 0.75，但观测风险不对称：

正峰主基线针对正向峰优化，参考谱也主要提供正峰的宽度/形状分布，因此 SNR、突出度和模板宽度证据更可靠；

负峰来自独立双极性基线。强正峰被基线扣除后可能在两侧产生负旁瓣，单看负向 SNR 和宽度容易把旁瓣误认为负峰；

因此负峰降低模板宽度、SNR、突出度权重，增加 signed_depth 和“原始谱在峰顶左右两侧都更高”的 bilateral_raw_valley 权重；

这不是“负峰更难确认”或无条件降级，而是要求负峰通过与其误报机理相对应的额外证据。达到 0.75 的负峰同样直接标为确认。

这组权重是工程化证据组合，尚未用大规模人工真值做概率校准。

### 11.5 乘法修正和确认分级

| 条件 | 修正 |
| --- | --- |
| 高噪声且突出度仍低于高噪声门槛 | ×0.75 |
| 靠近采集边界 | ×0.65 |
| 强电尖峰 | ×0.25 |
| 尖点歧义、峰体不足 | ×0.55 |
| 峰体保留但峰顶有尖点 | ×0.90 |
| 宽鼓包/宽基线候选 | ×0.80 |
| 负候选与脉冲重合 | ×0.65 |
| 浅负谷且两侧有正峰 | ×0.65 |
| 结构化背景残差 | 宽度证据减半，最终上限 0.74 |

状态规则：

peak_confidence >= 0.75                  → confirmed
peak_confidence < 0.45 且为电干扰/噪声 → artifact
其他                                     → review

因此 peak_confidence 应称为“0～1 的概率式综合证据分”，不能在无真值校准时解释为“实际正确概率 83%”。

代码：detector.py L1297～L1324、L1592～L1622、L1697～L1755；配置在 configs/detector_config.json。

## 12. 毛刺和电信号干扰的联合判别

### 12.1 为什么不能只看峰宽

真实窄色谱峰、电干扰和“色谱峰上叠加单点尖点”都可能有很小的采样点宽度。因此当前算法把“候选峰体证据”和“电瞬态证据”分开计算。

### 12.2 峰体分 peak_body_score

| 分项 | 权重 | 主要含义 |
| --- | --- | --- |
| 物理时间宽度/模板宽度支持 | 14% | FWHM 是否具备持续峰体 |
| 升降斜率平衡 | 10% | 两侧速度是否协调 |
| 对称性 | 12% | 两侧半宽是否接近 |
| 面积形状因子 | 16% | 面积是否由完整峰体贡献 |
| 非平顶 | 8% | 排除明显方顶/平顶 |
| 局部基线稳定 | 8% | 背景变化是否过强 |
| 升降连续性 | 12% | 是否存在连续上升和下降 |
| 峰顶能量分散 | 8% | 能量是否分布在峰体而非单点 |
| 去尖保留率 | 8% | 去掉可疑尖点后峰是否仍在 |
| 二次拟合峰顶超额较小 | 4% | 峰顶能否被邻域平滑峰体解释 |

代码：detector.py L1121～L1166。

### 12.3 电干扰分 electrical_interference_score

| 分项 | 权重 | 主要含义 |
| --- | --- | --- |
| 时间上极窄 | 18% | FWHM 是否接近瞬态 |
| 峰顶能量集中 | 14% | 固定物理时间核心面积占比 |
| 斜率跳变 | 14% | 单位时间最大步进是否过大 |
| 二次拟合无法解释的尖点 | 10% | 可疑点超出邻域峰体多少 |
| 文件脉冲串密度 | 18% | 整条曲线是否频繁出现孤立脉冲 |
| 低对称性 | 6% | 峰形是否偏斜破碎 |
| 平顶 | 6% | 是否像采集饱和/方波干扰 |
| 升降斜率失衡 | 8% | 一侧陡、一侧异常 |
| 去尖损失 | 6% | 去尖后高度/突出度/面积是否消失 |

代码：detector.py L1168～L1203。

### 12.4 去尖后峰体存活联合门

候选必须先满足一个入口：

绝对入口：FWHM >= 0.060 min 且 area_shape_factor >= 1.15
或
模板入口：宽度处于 0.75×模板下限～1.25×模板上限，
          且 area_shape_factor >= 0.85

并且全部满足：

symmetry >= 0.75
top_width_ratio <= 0.45
baseline_change_ratio <= 0.25
rise/fall continuity >= 0.80
apex_core_area_fraction <= 0.35
despiked height/prominence/area retention 均 >= 0.65
apex_quadratic_excess_ratio <= 0.25

随后：

峰体存活、峰体分至少 0.72 且不低于电干扰分 → peak_with_apex_spike；

电干扰分至少 0.45、峰体不存活，且有尖点或 FWHM<0.018 min → 纯电尖峰；

其余尖点歧义 → 电干扰候选，进入复核或干扰分级。

代码：detector.py L1205～L1256；分类优先级 L1475～L1593。

### 12.5 采样率不变性

分类尽量使用分钟、固定 ±0.005 min 峰顶积分和每分钟脉冲密度，而不是“几个点宽”。fwhm_samples、top3_energy_fraction 仍输出用于审计，但不作为关键分类门。

回归测试在 60、120、600 samples/min 的合成高斯峰上验证类型一致，代码：tests/test_detector.py L239～L297。

## 13. 峰类型路由

### 13.1 正峰

分类顺序先处理电形态，再处理模板和宽峰，避免保留时间恰好匹配的电干扰被模板“救回”。主要类型如下：

| 类型 | 核心规则 |
| --- | --- |
| normal_positive_peak | 落入模板窗口，宽度和对称性符合模板，且无强电形态 |
| positive_peak_on_hump | 正峰成立，同时局部基线变化大或与 bump_mask 重合至少一半 |
| narrow_positive_peak | 落入模板但比模板窄；仍有较好峰形，未达到电干扰条件 |
| unassigned_positive_peak | 不在模板槽，但宽度支持和对称性足够 |
| peak_with_apex_spike | 单点尖点存在，但去尖后完整峰体通过联合门 |
| electrical_spike / electrical_interference_candidate | 电形态强，或尖点存在但峰体不足 |
| broad_or_overlapped_peak | 模板窗口内显著宽于模板，可能是宽峰或未分离重叠峰 |
| gentle_broad_peak_candidate | 模板外宽度/FWHM/SNR/对称性/双侧回落等满足保守平缓峰规则 |
| broad_hump_or_baseline | 宽事件但不足以可靠区分宽峰与背景 |
| structured_background_residual | 非平稳背景上的弱、密集、浅双侧证据残差 |
| uncertain_peak_or_noise | 证据不足，不能可靠归类 |

正峰路由代码：detector.py L1461～L1679；平缓宽峰函数 L1437～L1458。

### 13.2 平缓宽峰保守规则

gentle_broad_peak_candidate 只在模板外使用，并要求：

无脉冲重合
width >= 0.80 min
FWHM >= 0.30 min
width/FWHM <= 6
symmetry >= 0.25
top_width_ratio <= 0.65
relative_prominence >= 0.003
SNR >= 8
baseline_change_ratio <= 3
bilateral_depth_relative >= 0.002
远离采集边界

这仍是“候选”而非已完成定量的宽组分峰。缓慢真实组分可能被基线吸收；完整解决需要带真值的低频峰专用验证和拟合分支。

### 13.3 负峰

负候选先通过硬门：

正常噪声：bilateral_depth_relative >= 0.005
          signed_depth_relative >= 0.008
高噪声：  bilateral_depth_relative >= 0.010
          signed_depth_relative >= 0.020

再计算负峰置信度：

width < 0.018 min → 负向电尖峰，置信度 ×0.25；

0.018～0.80 min → 普通负峰；

>0.80 min → 宽负峰；

与脉冲掩码重合 → ×0.65；

深度低于 5% 量程且前后 0.8 min 内都有正峰 → interpeak_valley_or_negative_peak，再 ×0.65。

负峰代码：detector.py L1681～L1755。

### 13.4 重叠关系

同一模板槽有多个确认候选时，保留峰存在结论，较低模板匹配者标为 secondary_or_overlapping_candidate；

相邻确认正峰的自动起止窗口相交时，标为 overlapping_positive_peak；

当前仅完成“候选关系标记”，尚未做多峰曲线拟合、面积拆分或重叠正负峰联合定量。

代码：detector.py L1757～L1799。

## 14. 输出、可视化与可追溯性

### 14.1 逐峰输出

feature_rows() 把内部特征转换为固定列，包含：原文件、SHA-256、峰型、状态、峰顶/起止、原始值、校正值、宽度、面积、全部噪声字段、全部分项得分、峰存在置信度、模板置信度和 reasons。

代码：detector.py L1803～L1914；字段定义 L134～L218。

### 14.2 三层图

每条独立曲线的正式图包括：

原始 CSV 谱线：不平滑、不插值、不去尖、不扣基线；

signal/baseline：原始参考、主基线、rolling-ball 局部背景及黄色鼓包区；

corrected signal：用于检测的校正曲线、正负候选、类型、状态、置信度、确认峰峰顶及起止。

浅绿色矩形是 T1～T6 保留时间容差窗口，不是峰边界；淡黄色区域是宽背景候选；灰点是结构化背景残差。

代码：detector.py L2089～L2382。

### 14.3 原始局部放大图

plot_raw_zoom() 只把时间等分为四段并对每段设置稳健显示纵轴；原始采样值不修改，超出当前显示范围的点也不删除。

代码：detector.py L2383～L2509。

### 14.4 主要 CSV

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| all_detected_features.csv | 全部保留事件及审计字段 |
| confirmed_peaks.csv | status=confirmed 的峰 |
| review_required.csv | 待复核事件 |
| interference_candidates.csv | 干扰/伪峰 |
| structured_background_residuals.csv | 背景残差逐候选明细 |
| file_quality_summary.csv | 逐文件噪声、漂移、鼓包和数量统计 |
| confidence_statistics.csv | 按类型/状态统计置信度 |
| learned_peak_template.json | T1～T6 模板参数 |
| validation_labels_template.csv | 人工真值填写模板 |

生成代码：detector.py L2661～L2834。

## 15. 配置参数与代码硬编码参数

### 15.1 可配置参数

configs/detector_config.json 当前包含：

| 参数 | 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| confirmation_threshold | 0.75 | 确认阈值 |
| artifact_threshold | 0.45 | 电干扰/噪声进入 artifact 的低分界 |
| normal_relative_prominence_floor | 0.0008 | 普通工况模板外弱峰下限 |
| high_noise_relative_prominence_floor | 0.01 | 高噪声工况相对突出度下限 |
| negative_bilateral_depth_floor | 0.005 | 普通工况负峰原始双侧谷深下限 |
| negative_signed_depth_floor | 0.008 | 普通工况负峰有符号深度下限 |
| high_noise_negative_bilateral_floor | 0.01 | 高噪声负峰双侧谷深下限 |
| high_noise_negative_signed_floor | 0.02 | 高噪声负峰有符号深度下限 |
| hump_relative_prominence_floor | 0.005 | 弱背景残差判别突出度界 |
| hump_weak_density_limit | 2 | 局部弱候选密度门 |
| hump_density_radius_min | 0.50 | 密度统计半径 |
| hump_bilateral_depth_floor | 0.0015 | 背景残差的浅双侧证据界 |
| hump_candidate_width_limit_min | 0.80 | 背景残差候选最大宽度 |
| electrical_spike_score_threshold | 0.45 | 纯电尖峰电干扰分门槛 |
| apex_spike_peak_body_floor | 0.72 | 峰顶尖点被真实峰体救回的峰体分门槛 |
| apex_spike_confidence_multiplier | 0.90 | 带峰顶尖点色谱峰的置信度修正 |

配置类及校验：detector.py L84～L131。

### 15.2 当前仍在代码中的参数

arPLS 的 lam=1e7、各物理时间窗口、评分分项权重和大部分形态门当前仍写在代码中。它们可以审计，但还没有全部外移到 JSON。后续若进行跨机型标定，建议把以下内容分组配置：

采样/平滑和基线时间尺度；

候选最小距离、宽度和突出度；

正负峰置信度权重；

峰体分、电干扰分权重；

各类型硬门和乘法修正；

每台机型或每个通道的模板策略。

## 16. 代码定位总表

| 功能 | 文件与行号 | 关键函数 |
| --- | --- | --- |
| 数据结构、CSV 校验、SHA-256 | src/chrompeak/core.py L21～L65 | Curve、read_curves |
| 双极性稳健基线 | src/chrompeak/core.py L68～L76 | symmetric_baseline |
| 局部一阶差分 MAD | src/chrompeak/core.py L79～L92 | local_noise_sigma |
| 配置读取与校验 | src/chrompeak/detector.py L84～L131 | DetectorConfig |
| 类型和输出列定义 | detector.py L134～L244 | FEATURE_COLUMNS、FEATURE_TYPE_CN |
| 去重 | detector.py L247～L255 | independent_curves |
| 局部 MAD | detector.py L263～L276 | robust_sigma、local_sigma |
| 鼓包四指标与黄色区域 | detector.py L290～L434 | baseline_diagnostics |
| 结构化背景噪声 | detector.py L437～L443 | structured_background_sigma |
| 固定物理时间积分 | detector.py L446～L474 | _integral_between |
| 峰顶二次拟合超额 | detector.py L477～L541 | _quadratic_apex_excess_ratio |
| 完整预处理 | detector.py L544～L653 | preprocess |
| 正负候选及全部形态特征 | detector.py L656～L980 | candidate_features |
| T1～T6 模板学习 | detector.py L983～L1039 | train_template |
| 模板查找和匹配分 | detector.py L1042～L1103 | nearest_slot、template_match_scores |
| 峰体/电干扰联合评分 | detector.py L1106～L1256 | electrical_morphology_assessment |
| 峰存在置信度 | detector.py L1259～L1310 | composite_peak_scores |
| 状态阈值和理由 | detector.py L1313～L1345 | status_from_confidence、confidence_reasons |
| 高噪声、背景残差、平缓宽峰 | detector.py L1348～L1458 | 四个辅助函数 |
| 全部峰类型路由 | detector.py L1461～L1800 | classify_curve |
| 表格字段落盘前整理 | detector.py L1803～L1914 | feature_rows |
| 标签避让和确认峰边界 | detector.py L1915～L2088 | 绘图辅助函数 |
| 三层正式图 | detector.py L2089～L2382 | plot_result |
| 原始四段放大图 | detector.py L2383～L2509 | plot_raw_zoom |
| 批处理和全部输出 | detector.py L2512～L2839 | main |

## 17. 测试与当前证据边界

### 17.1 已有 20 项回归测试

| 验证主题 | 测试位置 |
| --- | --- |
| 五条参考谱学习六个模板槽 | tests/test_detector.py L56～L57 |
| F1 强负峰、强正峰和后续峰可确认 | L59～L73 |
| H3 平顶干扰保持 artifact | L75～L80 |
| F3 平缓宽峰保持 review 候选 | L82～L86 |
| H1 正向电尖峰识别 | L88～L95 |
| A7 峰顶尖点不抹掉完整峰体 | L97～L114 |
| 标准窄 T1/T2 不误判电干扰 | L116～L132 |
| 与 T1 保留时间重合的合成毛刺不能被模板救回 | L134～L160 |
| 宽度匹配的合成高斯 T1 | L162～L202 |
| 合成 T1 叠加单点尖点仍保留真实峰体 | L204～L237 |
| 60/120/600 samples/min 分类一致 | L239～L297 |
| H2 多点干扰不自动确认 | L299～L306 |
| A3 首尾回归鼓包仍检出 | L308～L322 |
| A1/A2/A8/A10/A12/A14 黄色宽背景覆盖 | L324～L355 |
| A3 后段结构化波纹不能自确认 | L357～L386 |
| A9/A11/A12/A14 鼓包上真实峰保留 | L388～L405 |
| 电干扰分类优先于背景残差 | L407～L420 |
| 只为确认峰画峰顶和起止 | L422～L463 |
| 高噪声不整条否决 | L465～L478 |
| 原始放大图只缩放显示轴 | L480～L499 |

运行：

python -m unittest discover -s tests -v

### 17.2 这些测试能证明什么

它们能证明：当前实现对已知关键样本和合成边界条件没有回退；正负峰、鼓包、尖点峰体、高噪声和图形输出符合当前规则。

它们不能证明：660 个候选全部分类正确，也不能给出召回率、误报率、面积误差或置信度校准误差。原因是异常数据尚无逐峰人工真值。

### 17.3 可靠性验证建议

下一步应使用 validation_labels_template.csv 建立逐峰真值，至少标注：

是否真实色谱峰；

峰类型；

峰顶、起止时间；

组分名称；

毛刺/鼓包/重叠关系；

可接受的面积参考。

然后按文件分组交叉验证，避免同一或重复曲线同时出现在调参和验证集合。建议报告：峰级 precision、recall、F1，峰顶时间误差，起止边界误差，面积相对误差，正/负峰分类型混淆矩阵，以及置信度可靠性曲线。

## 18. 当前限制与后续算法方向

置信度尚未概率校准：权重来自技术需求、标准谱分布和代表样本回归，不是监督学习拟合出的后验概率。

模板是数据集/机型相关的：T1～T6 不能在不同机型间直接当作相同化学组分。

重叠峰尚未解卷积：当前能标记重叠或宽峰，不能可靠拆面积。

平缓峰与慢基线仍有不可辨识区：无真值时，基线算法吸收的低频组分峰无法仅靠图形证明。

负峰电形态模型未与正峰完全统一：v0.5.2 的峰体/电干扰双分只适用于正候选；负峰沿用有符号深度和双侧原始谷证据。

部分阈值仍硬编码：跨机型应用前需要配置化和重新标定。

面积是候选级工程值：尚未进行标准物质响应、积分边界真值和不确定度闭环。

如果取得足够人工真值，可保留当前特征工程和可解释分支，用逻辑回归、梯度提升树或单调约束模型重新学习权重并校准概率；这比直接替换成黑盒深度网络更容易在现有小样本条件下审计。

## 19. 参考资料与开源项目

Baek, S.-J.; Park, A.; Ahn, Y.-J.; Choo, J. *Baseline correction using asymmetrically reweighted penalized least squares smoothing*. Analyst, 2015, 140, 250–257. DOI: https://doi.org/10.1039/C4AN01061B

pybaselines arPLS 官方文档：https://pybaselines.readthedocs.io/en/stable/generated/api/pybaselines.Baseline.arpls.html

pybaselines rolling-ball 官方文档：https://pybaselines.readthedocs.io/en/stable/generated/api/pybaselines.Baseline.rolling_ball.html

pybaselines 源代码仓库（BSD-3-Clause）：https://github.com/derb12/pybaselines

Savitzky, A.; Golay, M. J. E. *Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures*. Analytical Chemistry, 1964, 36(8), 1627–1639. DOI: https://doi.org/10.1021/ac60214a047

SciPy find_peaks 官方文档：https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.find_peaks.html

SciPy peak_widths 官方文档：https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.peak_widths.html

SciPy savgol_filter 官方文档：https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.savgol_filter.html

SciPy fclusterdata 官方文档：https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.cluster.hierarchy.fclusterdata.html

SciPy 源代码仓库（BSD-3-Clause）：https://github.com/scipy/scipy

hplc-py 仓库（仅试验比较）：https://github.com/cremerlab/hplc-py

本项目早期选型记录：docs/开源算法检索与试跑报告_v1.md

## 20. 审计说明

本文所有“当前实现”均以 v0.5.2 源代码为准，而不是依据图片反推。

行号对应 2026-07-19 的 v0.5.2 工作树；若后续修改代码，行号可能移动，应以函数名为稳定定位依据。

生产依赖版本固定于 pyproject.toml 和 requirements.txt：NumPy 2.5.1、pandas 3.0.3、SciPy 1.18.0、Matplotlib 3.11.0、pybaselines 1.2.1。

experiments/ 的输出只能表示算法间一致性或试跑现象，不能当作人工真值，也不参与正式 peak_confidence。